КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА " ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ( ЄДРПОУ (35492401)

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ   ID: UA-2026-06-08-000829-a

Предмет закупівлі:  Код ДК 021:2015- 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Закупівля послуг з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання здійснюється з метою забезпечення його безперебійної роботи, підтримання належного технічного стану, а також гарантування безпеки пацієнтів і медичного персоналу під час проведення діагностичних та лікувальних процедур.

У закладі експлуатується значна кількість складного медичного обладнання, зокрема монітори пацієнта, інфузійні насоси, електрокардіографи, фетальні монітори, біохімічні аналізатори, автоклави, дистилятори та інше діагностичне і допоміжне обладнання. У зв’язку з інтенсивною експлуатацією виникає потреба у своєчасному усуненні несправностей, заміні зношених вузлів і деталей, калібруванні та налаштуванні апаратів.

До переліку послуг входять:

- проведення діагностики несправностей обладнання;

- ремонт електронних та механічних вузлів (схеми живлення, процесорні блоки, комутаційні системи, підсилювачі, приводи тощо);

- заміна акумуляторів, датчиків, ламп, прокладок, шлейфів та інших комплектуючих;

- відновлення роботи інфузійних насосів, моніторів пацієнта, кардіографів та інших медичних приладів;

- ремонт і обслуговування стерилізаційного та лабораторного обладнання (автоклави, дистилятори, аналізатори);

- очищення, юстування та регулювання оптичних і вимірювальних систем;

- калібрування та налаштування параметрів роботи апаратів відповідно до технічних вимог виробника;

- перевірка працездатності обладнання після ремонту та введення в експлуатацію.

Здійснення зазначених робіт є необхідним для:

- відновлення працездатності медичного обладнання, що вийшло з ладу або працює з відхиленнями;

- забезпечення точності вимірювань і достовірності результатів діагностики;

- запобігання аварійним ситуаціям під час експлуатації обладнання;

- продовження строку служби медичної техніки;

- дотримання вимог безпеки та стандартів медичного обслуговування;

- недопущення перерв у наданні медичних послуг пацієнтам.

Враховуючи викладене, закупівля послуг з ремонту медичного обладнання є обґрунтованою, необхідною та спрямованою на забезпечення безперервного функціонування закладу охорони здоров’я та належного рівня медичної допомоги населенню.

Очікувана вартість даної закупівлі становить  згідно моніторингу цін 133300,00   грн. з ПДВ на червень  2026 р., для ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Очікувана вартість закупівлі послуг з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання у розмірі 133 300,00 грн сформована на підставі аналізу фактичного технічного стану обладнання, обсягу необхідних ремонтних робіт, вартості запасних частин, витратних матеріалів та середньоринкових цін на аналогічні послуги.

До розрахунку вартості включено виконання комплексу робіт для відновлення працездатності та належного функціонування медичної техніки, зокрема: діагностика несправностей, ремонт електронних та механічних вузлів, заміна акумуляторів, датчиків, ламп, шлейфів та інших комплектуючих, калібрування та налаштування обладнання, а також перевірка його працездатності після ремонту з введенням в експлуатацію.

Формування вартості враховує наступні складові:

- складність та різнорідність обладнання (монітори пацієнта, інфузійні насоси, електрокардіографи, фетальні монітори, біохімічні аналізатори, автоклави, дистилятори тощо);

- значний обсяг ремонтних робіт, що включають як електронні, так і механічні вузли;

- необхідність використання оригінальних або сумісних запасних частин (акумулятори, датчики SpO₂, лампи, прокладки, мікросхеми, елементи живлення тощо);

- витрати на калібрування, налаштування та тестування обладнання після ремонту;

- ринкові ціни на аналогічні послуги технічного обслуговування медичної техніки в Україні;

- транспортні та сервісні витрати виконавця.

З урахуванням зазначеного, сума 133 300,00 грн є економічно обґрунтованою, відповідає обсягу та складності робіт, забезпечує відновлення працездатності критично важливого медичного обладнання та гарантує безперервність надання медичних послуг.

Технічна специфікація за предметом закупівлі:

| № п/н | Назва послуг | Інвентарні/заводські номера, дата випуску | Кіль-кість послуг | Ціна за одиницю (з/без ПДВ) | Загальна вар- тість (з/без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт монітора «COMEN C50» | K5200516586 інв№10148000035 |  |  |  |
| 1. | Діагностика несправності. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт схеми живлення. |  |  |  |  |
| 2.1 | Заміна акумулятора. |  |  |  |  |
| 2.2 | Регулювання напруги по живленню. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт схеми процесора. |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна плати процесора. |  |  |  |  |
| 3.2 | Ревізія контактних груп між платами. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт схеми вводу і управління. |  |  |  |  |
| 5. | Повне чищення апарату. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт кардіологічної системи із налаштуванням. |  |  |  |  |
| 7. | Комплексне налаштування апарата, перевірка режимів апарата і доведення до параметричних даних по всіх параметрах роботи. |  |  |  |  |
| 8. | Налаштування системи в сервісному меню |  |  |  |  |
| 9. | Перевірка і здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт інфузійного насоса MEDIFUSION MS2200 | SN 22122139/ інв№10470898 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт схеми включення інфузійного насоса. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт модуля клавіатури із усуненням дефекту обриву електричних доріжок. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт схеми налаштувань програмного забезпечення із заміною батареї живлення CR2032 - 2 шт |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт схеми живлення від акумуляторної батареї із заміною акумулятора 12V 1.3Ah. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт схеми керування із заміною радіоелементів. |  |  |  |  |
| 7 | Перевірка роботи інфузійного насоса і здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт інфузійного насоса MEDIFUSION MS2200 | SN 22122141/ інв№10470906 |  |  |  |
| 1 | Визначення несправності |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт комутаційного блока. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт схеми живлення від акумулятора |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна акумулятора . |  |  |  |  |
| 3.2 | Заміна мікроперемикача на вкл.. живлення апарата. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт модуля клавіатури із усуненням дефектів обриву електричних доріжок. |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт схеми управління крокового двигуна. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт схеми друкованої плати для приводу. |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт мікросхеми N48T35YZ70PC1 (реального часу) із її заміною. |  |  |  |  |
| 8 | Калібрування насоса по об’ємах шприца. |  |  |  |  |
| 9 | Перевірка роботи інфузійного насоса та здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт монітора пацієнта SPLF-NPT | SN ХН60SAT23040010 / інв№104800187 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт в схемі пульсоксиметрії з усуненням дефекту обриву проводів від датчиків. |  |  |  |  |
| 2.1 | Заміна кабеля перехідника. |  |  |  |  |
| 2.2 | Заміна датчика SpO2 до монітора |  |  |  |  |
| 2.3 | Налаштування схеми і її калібрування. |  |  |  |  |
| 3 | Налаштування і доведення до параметричних даних. |  |  |  |  |
| 4 | Перевірка та здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт електрокардіографа INNOMED Heart Screen HS60G | SN 12233382U / інв№10470938 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт в схемі підсилювача каналів живлення схеми від акумуляторної батареї. |  |  |  |  |
| 2.1 | Заміна акумулятора (блока акумуляторної батареї) |  |  |  |  |
| 2.2 | Введення акумуляторної батареї в робочий стан |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт в блоці комутації відведень і підсилення біопотенціалів. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт схеми включення фільтрів для усунення перешкод зовнішньої проводки на підсилювача. |  |  |  |  |
| 5 | Налаштування АЧХ (амплітудно-частотної характеристики) |  |  |  |  |
| 6 | Перевірка роботи ел.кардіографа і здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт інфузуматора PERFUSOR Fm B¦BRAUN | інв.№1040800048 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт схеми блока живлення та схеми живлення від внутрішньої батареї |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт вузла вибору об’єму шприца із усуненням механічних пошкоджень із заміною радіоелементів дозатора. |  |  |  |  |
| 4 | Налаштування крокового двигуна |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт дкованої плати приводу |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт схеми приводу насоса. |  |  |  |  |
| 7 | Перевірка роботи інфузоматора і здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт біохімічного аналізатора | SN01011473 інв.№1040500007 |  |  |  |
| 1 | Визначення несправності |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання, збирання корпусу аналізатора. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт схеми вибору світлового потоку на різні світлофільтри. |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна лампочки Lamp assemday RT-9200 спец призначення. |  |  |  |  |
| 3.2 | Юстировка світлового потоку лампи освітлювача. |  |  |  |  |
| 4 | Регулювання величини темнуватого струму. |  |  |  |  |
| 5 | Налаштування світлового потоку і юстировки по оптичній щільності і пропусканню. |  |  |  |  |
| 6 | Перевірка і здача в експлуатацію. |  |  |  |  |
| 8. | Автоклав ГК-100 | Зав.№ 054288 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт стерилізаційної камери |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж старої прокладки стерилізаційної камери |  |  |  |  |
| 2.2 | Заміна прокладки стерелізаційної камери |  |  |  |  |
| 3. | Пе5ревірка на щільність , усунення витоку пари |  |  |  |  |
| 4. | Перевірка під тиском 2,2 атм на см. |  |  |  |  |
| 5. | Налаштування тена режиму і часу стерелізації |  |  |  |  |
| 9. | Монітор пацієнта PHILIPS | s.n.US4274067 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт монітора в системі вимірювання артеріального тиску |  |  |  |  |
| 2.1 | Заміна манжети вимірювання атеріального тиску |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт і налаштування системи вимірювання тиску |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт системи вимірювання пульсоксиметрії |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна пульсодатчика |  |  |  |  |
| 4. | Калібрування системи після заміни датчика |  |  |  |  |
| 5. | Комплексне налаштування апарата , перевірка режимів апарата і доведення до параметричних даних по всіх параметрах роботи |  |  |  |  |
| 10. | Відсмоктувач «Біомед 7Е-В» | Інв.№ 10490979 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт перехідника на шланг |  |  |  |  |
| 3. | Перевірка і здача в експлуатацію |  |  |  |  |
| 11. | Монітор МЕС-1000 | Інв.№ 10490797 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт електричної принципової схеми із заміною радіоелементів |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт підсвітки монітора із заміною лампи LSDI-225 mm/ |  |  |  |  |
| 4. | Налаштування режимів апарата і доведення до параметичних даних |  |  |  |  |
| 5. | Налагоджувальні роботи монітора і здача в експлуатацію |  |  |  |  |
| 12. | Фетальний монітор FM-801 | Ser№0815070215 |  |  |  |
| 1 | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт схеми живлення дисплея із заміною радіоелементів |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт датчика ТОСО, Чистка контактів |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт кардіодатчиків , чистка контактів |  |  |  |  |
| 5. | Калібрування та налаштування датчиків скорочення ТОСО, та датчиків кардіо серцебиття ритму і плоду дитини. |  |  |  |  |
| 6. | Перевірка на фетальному моніторі та здача в експлуатацію |  |  |  |  |
| 13. | Матрац компресорний | №3183 |  |  |  |
| 1. | Визначення несправності |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт схеми температурного режиму |  |  |  |  |
| 3. | Заміна вихідного семитричного тиристора ВТ 137 -1 шт. |  |  |  |  |
| 4. | Налаштування температурного режиму ю |  |  |  |  |
| 5 | Перевірка і здача в експлуатацію |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт шприцевого насоса MS 2200 “medifusion” | s/№22122131 |  |  |  |
| 1. | Діагностика несправності |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт акумулятора |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт крокового двигуна |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт схеми друкованої плати |  |  |  |  |
| 5. | Чищення |  |  |  |  |
| 6. | Калібрування насоса по об’ємах шприца |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт шприцевого дозатора B/Braun | Інв. №1049067 |  |  |  |
| 1. | Визначення несправності |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт комутаційного блоку |  |  |  |  |
| 2.1 | Заміна акумулятора 12V1.3 Ah |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт схеми живлення від акумулятора |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт схеми з’єднання ,блока комутації з блоком процесора з усуненням дифектів обриву шлейфів |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна важіля фіксаціі |  |  |  |  |
| 4. | Перевірка роботи насоса |  |  |  |  |
| 16. | Дистилятор Д-25 | s/№60412215 |  |  |  |
| 1. | Визначення несправності |  |  |  |  |
| 2. | Відключення дистилятора від електроживлення і водопостачання |  |  |  |  |
| 3. | Демонтаж дистилятора і його розбирання |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж несправних тенів |  |  |  |  |
| 3.2 | Чистка від накипу парогенератора і промивка |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж нових тенів |  |  |  |  |
| 3.4 | Чистка від накипу холодильної камери і промивка |  |  |  |  |
| 3.5 | Встановлення ущільнюючої прокладки діам.306мм. між двома напівбалонами |  |  |  |  |
| 3.6 | Заміна шланга витоку води. |  |  |  |  |
| 3.7 | Заміна крана РУ-15 |  |  |  |  |
| 4. | ущільнення з’єднувальних патрубків і шлангів від витоку води. |  |  |  |  |
| 4.1 | Заміна прокладки силіконової діам16 мм.у вхідному шлангові води. |  |  |  |  |
| 4.2 | Заміна прокладки силіконової у вхідному штукері води. |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна прокладки силіконової у вхідні трубці дистильованої води. |  |  |  |  |
| 4.4 | Заміна прокладки селіком між парогенератором і холодильною камерою |  |  |  |  |
| 17. | Дистилятор Д-10 |  |  |  |  |
| 1. | Визначення несправності |  |  |  |  |
| 2. | Відключення дистилятора від електроживлення і водопостачання |  |  |  |  |
| 3. | Демонтаж дистилятора і його розбирання |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж несправних тенів |  |  |  |  |
| 3.2 | Чистка від накипу парогенератора і промивка |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж нових тенів |  |  |  |  |
| 3.4 | Чистка від накипу холодильної камери і промивка |  |  |  |  |
| 3.5 | Встановлення ущільнюючої прокладки діам.306мм. між двома напівбалонами |  |  |  |  |
| 3.6 | Заміна шланга витоку води. |  |  |  |  |
| 3.7 | Заміна крана РУ-15 |  |  |  |  |
| 4. | ущільнення з’єднувальних патрубків і шлангів від витоку води. |  |  |  |  |
| 4.1 | Заміна прокладки силіконової діам16 мм.у вхідному шлангові води. |  |  |  |  |
| 4.2 | Заміна прокладки силіконової у вхідному штукері води. |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна прокладки силіконової у вхідні трубці дистильованої води. |  |  |  |  |
| 4.4 | Заміна прокладки селіком між парогенератором і холодильною камерою |  |  |  |  |

1. Нормативне обґрунтування

Визначення очікуваної вартості здійснено відповідно до:

- Закону України «Про публічні закупівлі» (ст. 4, ст. 10);

- Методичних рекомендацій з визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджених наказом Мінекономіки України № 275 від 18.02.2020;

- Принципів здійснення закупівель (економність, ефективність, пропорційність та недискримінація учасників).

Згідно з вищезазначеними Методичними рекомендаціями, очікувана вартість може визначатися на підставі:

- аналізу ринкових цін;

- попередніх закупівель аналогічних послуг;

- комерційних пропозицій;

- калькуляції витрат з урахуванням технічного стану обладнання.

2. Метод визначення вартості

Очікувана вартість у розмірі 133 300,00 грн сформована розрахунково-аналітичним методом на підставі:

- дефектних актів по кожній одиниці медичного обладнання;

- переліку необхідних ремонтних робіт;

- потреби у заміні комплектуючих (акумулятори, датчики, лампи, мікросхеми, шлейфи, прокладки);

- середньоринкових цін на послуги з ремонту медичного обладнання в Україні;

- вартості калібрування, тестування та введення в експлуатацію;

- логістичних та сервісних витрат виконавця.

3. Структура формування вартості

Вартість є узагальненою та включає:

- ремонт електронних та механічних вузлів медичного обладнання;

- діагностику несправностей;

- заміну комплектуючих та витратних матеріалів;

- відновлення працездатності та калібрування обладнання;

- тестування та перевірку після ремонту;

- введення обладнання в експлуатацію.

4. Аналіз ринку (узагальнено)

Визначення вартості базується на аналізі ринку послуг з технічного обслуговування медичного обладнання, де середні ціни на аналогічні ремонтні роботи становлять:

- монітори пацієнта: 6 000 – 9 000 грн/од.;

- інфузійні насоси: 5 000 – 8 000 грн/од.;

- ЕКГ та діагностичне обладнання: 5 000 – 7 500 грн/од.;

- лабораторне та стерилізаційне обладнання: 6 000 – 10 000 грн/од.

Отримані показники узгоджуються з розрахунковою вартістю 133 300,00 грн.

5. Висновок

Очікувана вартість у розмірі 133 300,00 грн є економічно обґрунтованою, визначеною відповідно до вимог законодавства України у сфері публічних закупівель та Методичних рекомендацій Мінекономіки.

Вона відповідає:

- фактичному обсягу необхідних ремонтних робіт;

- технічній складності обладнання;

- ринковому рівню цін;

- потребі у відновленні критично важливого медичного обладнання.